| ลำดับที่ | ชื่อเครื่องมือ | รหัสเครื่อง | สถานที่ใช้งาน | วิธีบำรุงรักษา | ความถี่บำรุงรักษา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | เครื่องพิมพ์-ตัดสายอัตโนมัติ 128.1 | SUP 44-6515-127-1 | ห้องพิมพ์-ตัดสาย | - เช็ดทำความสะอาดเครื่องด้วย alcohol 95% | วันที่ใช้งาน |  |
| 2 | เครื่องพิมพ์-ตัดสายอัตโนมัติ 128.2 | SUP 44-6515-127-2 | ห้องพิมพ์-ตัดสาย | - ล้างทำความสะอาดชุดแม่พิมพ์ตัวเลข | 1 ปี | ชาดินีย์ |
|  |  |  |  | - เปลี่ยนแบตเตอรี่หน้าจอ | 1 ปี |  |
|  |  |  |  | - หยอดน้ำมัน WD40 หยอดน้ำมันจาระบี | 1 เดือน |  |
| 3 | เครื่องบรรจุน้ำยา Plumatex 2 | 0725636515047250001 | ห้องบรรจุน้ำยา | - เช็ดทำความสะอาดเครื่องด้วย alcohol 70% ชนิดกรอง | วันที่ใช้งาน |  |
| 4 | เครื่องบรรจุน้ำยา Plumatex 3 | 0725656515047250001 |  | - ล้าง CIP ด้วยน้ำ WFI | วันที่ใช้งาน | เจ้าหน้าที่ที่ใช้งาน |
|  |  |  |  | - Drain น้ำที่ค้างใน filling/Vacuum line หลังเลิกใช้เครื่อง | หลังใช้งาน |  |
|  |  |  |  | - ฆ่าเชื้อด้วย SIP | 1 สัปดาห์ |  |
| 5 | เครื่อง Overwrap (Henkovac) | SUP 53-3540-009-1 | ห้อง Pasteurization | - เช็ดทำความสะอาดเครื่องด้วย alcohol 95% | วันที่ใช้งาน | เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน |
| 6 | เครื่อง Overwrap (Swentech) | 0725686530021040001 | ห้อง Pasteurization | - เช็ดทำความสะอาดเครื่องด้วย alcohol 95% | วันที่ใช้งาน | เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน |
| 7 | เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขนาดใหญ่พร้อมอุปกรณ์ "GETINGE" Model GE 91615 | 0725406530003010001 | ห้องนึ่งฆ่าเชื้อ ชั้น 5 | - ตรวจสอบแรงดันระบบลม (6-8 bar) | วันที่ใช้งาน |  |
| 8 | เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขนาดใหญ่"GETINGE"#GE91615 AR-2 | 0725456530003010001 | ห้องนึ่งฆ่าเชื้อ ชั้น 5 | - ตรวจสอบแรงดันระบบไอน้ำ (2.5-3.0 bar) | วันที่ใช้งาน | ธนวัฒน์, |
| 9 | เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ G6 | 0725646530003010001 | ห้องนึ่งฆ่าเชื้อ ชั้น 6 | - ตรวจสอบยางขอบประตู, การขึ้นลงของประตู | วันที่ใช้งาน | พรสวรรค์ |
|  |  |  |  | - ทำความสะอาดห้องนึ่ง (Chamber), ชั้นวาง | วันที่ใช้งาน | อนุภัทร |
|  |  |  |  | - ตรวจสอบและเป่าลมทำความสะอาด magnetic contactor | 3 เดือน | ทศพร |
|  |  |  |  | - ล้างสเตนเนอร์ (พร้อมกับรอบ PM) | 3 เดือน |  |
|  |  |  |  | - บำรุงรักษาโดยบริษัท Getinge | 3 เดือน | บริษัท Getinge |
| 10 | เครื่องผลิตอากาศอัต (Pump1) | 07-2563-4310-001-03-0003 | ห้องเครื่องปั๊มลม | - บำรุงรักษาโดยช่างผู้ชำนาญการ | 2 เดือน | ช่างบริษัท ไอยรา |
| 11 | เครื่องผลิตอากาศอัต – Alup (Pump2) | 07-2563-4310-001-03-0001 | ห้องเครื่องปั๊มลม | - เปลี่ยน Air / Oil fitler และ Separator ปั๊ม 1 | ทุก 4000 ชม. |  |
| 12 | เครื่องผลิตอากาศอัต – Alup (Pump3) | 07-2563-4310-001-03-0002 | ห้องเครื่องปั๊มลม | - เปลี่ยน Air / Oil fitler และ Separator ปั๊ม 2/3 | ทุก 2000 ชม. |  |
|  |  |  |  | - เปลี่ยน filter inline ก่อนเข้า air dryer | 1 ปี |  |
|  |  |  |  | - ทำความสะอาด/เป่าลม พัดลม และ strainer condenser | 1 เดือน | ประเสริฐพงษ์ |
|  |  |  |  | - สลับ Air compressor | วันที่ใช้งาน | เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน |
| 13 | เครื่องผลิตอากาศอัด SPR15T | 0725646530003010001 | ห้องปั๊มลม ชั้น 6 | - บำรุงรักษา Preventive maintenance | 2 เดือน | ช่างบริษัทไอยรา |
| 14 | เครื่อง Pasteurizationr No. 1 | SUP 40-3510-012 | ห้อง Pasteurization | - ทำความสะอาดรถเรียงและภายในตู้ด้วยผ้าสะอาด | 1 สัปดาห์ | เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน |
| 15 | เครื่อง Pasteurizationr No. 2 | SUP 45-6515-136-1 | ห้อง Pasteurization | - ทำความสะอาดรถเรียงและภายในตู้ด้วยผ้าสะอาด | 1 สัปดาห์ | เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน |
| 16 | เครื่องล้างเครื่องแก้ว Tuttanauer | SUP 54-6515-029-1 | ห้องล้างหลอด ชั้น 6 | - เปิด drain น้ำทิ้ง | วันที่ใช้งาน | บุญเพียร |
|  |  |  |  | - ทำความสะอาดท่อ spray น้ำ | 2 สัปดาห์ | ประเสริฐพงษ์ |
| 17 | เครื่องซักผ้าฝาบน SHARP (ชั้น 6) | 0725663510003020001 | ห้องล้างหลอด ชั้น 6 | - เช็ดทำความสะอาดเครื่องด้วย 70% Alcohol | วันที่ใช้งาน | บุญเพียร |
|  |  |  |  | - ทำความสะอาดฟิลเตอร์กรองผ้า | 1 สัปดาห์ |  |
|  |  |  |  | - ทำความสะอาดตัวกรองท่อจ่ายน้ำและทางเข้าน้ำ | 6 เดือน | ประเสริฐพงษ์ |
| 18 | เครื่องซักผ้า 1 ฝาบน LG ฝ่ายผลิตถุง | 0725653510003020001 | ห้องซักชุดสะอาด | - ทำความสะอาดตัวกรองท่อน้ำเข้า และ ปั๊มระบาย | 6 เดือน | ทัศนีย์ ประเสริฐพงษ์ |
|  |  |  |  | - Tube clean | 1 ปี |  |
| 19 | เครื่องอบผ้า (ชั้น5) 10.5 kg | SUP 50-3510-012-1 | ห้องซักชุดสะอาด | - เทน้ำในช่องเก็บน้ำและทำความสะอาดตัวตัวกรองใยผ้า | วันที่ใช้งาน | ทัศนีย์ |
|  |  |  |  | - ทำความสะอาดตัว condenser | 2 เดือน | ประเสริฐพงษ์ |
| 20 | เครื่องอบผ้าอัตโนมัติ บริจาค ผลิตถุง | 0725673510012010001 | ห้องซักชุดสะอาด | - เทน้ำในช่องเก็บน้ำ และ ระบายน้ำที่ค้างใต้ฐาน Cool Air | วันที่ใช้งาน | ทัศนีย์ |
|  |  |  |  | - ทำความสะอาดตัวกรองใยผ้า | วันที่ใช้งาน | ทัศนีย์ |
|  |  |  |  | - ดูดฝุ่นทำความสะอาดตะแกรงช่องอากาศเข้า | 2 เดือน | ทัศนีย์ |
|  |  |  |  | - ทำความสะอาด Condenser care | 2 เดือน | ทัศนีย์ |
|  |  |  |  | - ทำความสะอาดถังซัก Drum care | 2 เดือน | ทัศนีย์ |
| 21 | เครื่องพิมพ์ฉลาก Honeywell No. 1 | 0725627490008010001 | ห้องพิมพ์ฉลาก | - ใช้สำลีชุบ alcohol เช็ด print head, roller label drive | 1 สัปดาห์ | ปัญจมา |
| 22 | เครื่องพิมพ์ฉลาก Honeywell No. 2 | 0725627490008010002 | ห้องพิมพ์ฉลาก | - ตรวจสอบความสมบูรณ์ของหัวพิมพ์ | 1 เดือน |  |
| 23 | เครื่องตรวจสอบ Integrity test | 0725673650005160001 | ห้องผสมน้ำยา | - ทำความสะอาดภายนอกเครื่องด้วยแอลกอฮอล์ | 1 สัปดาห์ | เจ้าหน้าที่ที่ใช้งาน |
| 24 | เครื่องกำจัดแมลง 1 (ฝั่งห้องแพคกิ้ง) | - | หน้าทางเข้าห้อง | - เปลี่ยนหลอดไฟ UV | 1 ปี | ประเสริฐพงษ์ |
| 25 | เครื่องกำจัดแมลง 2 (ฝั่งห้องพักเจ้าหน้าที่) | - | cleanroom | - ทำความสะอาด/เปลี่ยนถาดรองแมลง | 1 เดือน | ปุณยนุช |
| 26 | เครื่องกำจัดแมลง 3 | - | ชั้น 6 |  |  |  |
| 27 | ห้อง Cleanroom | BR 1 – BR 51 | ห้องผลิตถุงฯ | - บำรุงรักษา Preventive maintenance | 3 เดือน | Global tech |
| 28 | เครื่องผลิตน้ำกลั่น ผลิตถุง | 0725686515050030001 | ห้องกลั่นน้ำชั้น 6 | - บำรุงรักษา Preventive maintenance | 6 เดือน | UiPS |
|  |  |  |  | - สอบเทียบอุปกรณ์ | 1 ปี | SP Metrology |
| 29 | เครื่อง Thermoforming machine | 0725606530021150002 | ห้องแพคกิ้ง | - บำรุงรักษา Preventive maintenance | 3 เดือน | Goodtime |
|  |  |  |  | - เปลี่ยนถ่ายน้ำ vacuum ปั๊ม | 1 เดือน | ประเสริฐพงษ์ |
| 30 | Welding machine no.3 (Vinita) | 0725636530021150005 | ห้อง Welding | - เช็ดทำความสะอาดเครื่องด้วย Alcohol 95% | วันที่ใช้งาน | วิษณุกร อดิศักดิ์ นันทกร ทศพร ศรีสุข |
|  | เครื่องเชื่อมถุงบรรจุโลหิตด้วยคลื่นความถี่ |  |  | - ทำความสะอาดรางหม้อเขย่าพอร์ต | 1 สัปดาห์ |  |
|  | สูง Bag |  |  | - ตรวจสอบและถ่ายน้ำในระบบลม | 1 เดือน |  |
|  |  |  |  | - ถอดทำความสะอาดหัวดูดฝุ่นและรางส่งหม้อเขย่าพอร์ต | 1 เดือน |  |
|  |  |  |  | - อัดจาระบีที่กระบอกด้านหลัง welding station 2 ปั๊ม | 3 เดือน |  |
|  |  |  |  | - ดูดฝุ่นจากแผ่นกรองอากาศตู้ Oscillator | 6 เดือน |  |
|  |  |  |  | - กำจัดฝุ่นในถัง dust collector | 6 เดือน |  |
|  |  |  |  | - บำรุงรักษา Preventive maintenance | 6 เดือน | Thai Vinyter |
| 31 | เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ Tuttnauer (T1) | SUP 54-6515-021-1 | ห้องนึ่งฆ่าเชื้อชั้น 6 | - ตรวจสอบแรงดันน้ำอ่อน (2.0-5.0 bar), แรงดันลมอัด, (6-8 bar), แรงดัน Steam generator (50-65 psi) | วันที่ใช้งาน |  |
|  |  |  |  | - ทำความสะอาด chamber และชั้นวาง | วันที่ใช้งาน |  |
|  |  |  |  | - ตรวจสอบยางขอบประตู, การขึ้นลงของประตู | วันที่ใช้งาน | ธนวัฒน์, |
|  |  |  |  | - ถ่ายน้ำใน Steam generator และ water level | 1 สัปดาห์ | พรสวรรค์ |
|  |  |  |  | - ล้างสเตนเนอร์ที่ก้น chamber และ ล้างกล่องน้ำเข้า | 1 สัปดาห์ |  |
|  |  |  |  | - บำรุงรักษา Preventive maintenance | 2 เดือน | ช่างบจ.Tuttnauer |
| 32 | ปั๊มสูญญากาศ (Vacuum Pump) | 0725614310004010001 | ห้องผสมน้ำยา | ถอดล้างสิ่งสกปรกภายในปั๊ม | 1 เดือน | ประเสริฐพงษ์ |
| 33 | สายยาง ชุดกรอง และวาล์วน้ำ | - | ห้องผสมน้ำยา | นึ่งฆ่าเชื้อสายและชุดกรอง | 1 เดือน | เจ้าหน้าที่บรรจุน้ำยา |
|  |  |  |  | ล้างวาล์วน้ำ | 1 สัปดาห์ | เจ้าหน้าที่สุ่มน้ำ ส่งตรวจ |
| 34 | ระบบผลิตน้ำฝ่ายผลิตถุงบรรจุโลหิตฯ | 0725499999001990002 | อาคารเฉลิมฯชั้น 10 | PM ระบบน้ำอ่อน, RO, DI และ cooling ของเครื่องกลั่นน้ำ | 3 เดือน | บ.พินิจอินเตอร์เทรด |
|  |  |  |  | เปลี่ยนสายลมและข้อต่อ | 1 ปี | ประเสริฐพงษ์ |
| 35 | ระบบผลิตน้ำ RO เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ | - | ห้องนึ่งฆ่าเชื้อ ชั้น 6 | เปลี่ยนไส้กรอง Prefilter | 3 เดือน | บ. Getinge |
|  |  |  |  | เปลี่ยนไส้กรอง RO | 1 ปี | บ. Getinge |
| 36 | เครื่องซีลถุงพลาสติกแบบสายพานต่อเนื่อง | 0725623540009040001 | ห้องบรรจุลงกล่อง | เปลี่ยนสายพานฟันปลา สายพานซีล | 6 เดือน | ประเสริฐพงษ์ |
| 37 | เครื่องผลิตไอน้ำบริสุทธิ์ | 0725656515050070003 | ห้องผสมน้ำยา ชั้น 5 | เช็ดทำความสะอาดด้วย Alcohol 70% และ | 1 สัปดาห์ | เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน |
|  |  |  |  | ปิดรูเปิดด้วยอะลูมิเนียมฟอยล์ | (วันบรรจุ) |  |
| 38 | เครื่อง TOC Analyzer |  | ห้องกลั่นน้ำชั้น 6 | บำรุงรักษาและ System suitability test | 6 เดือน | Mettler toledo |
|  |  |  |  | สอบเทียบ | 1 ปี | Mettler toledo |
| 39 | วาล์วน้ำ WFI 6.2 และ 6.5 |  | ห้องกลั่นน้ำ | ล้างทำความสะอาดวาล์ว | 1 เดือน | พรสวรรค์ |
|  |  |  | ห้องผสมน้ำยา ชั้น 6 |  |  |  |
| 40 | เครื่องซีลสายถุงบรรจุโลหิต | เครื่องซีลเบอร์ 1-7 | ห้องเชื่อม pouch | ทดสอบการซีลสาย Daily check ก่อนการใช้งาน | วันที่ใช้งาน | เจ้าหน้าที่ที่ใช้งาน |
|  |  |  |  | เช็ดทำความสะอาดเครื่อง หลังการใช้งาน | วันที่ใช้งาน | เจ้าหน้าที่ที่ใช้งาน |